MODULE OXYMETRE A RESERVE (0 à 22%)

M12B300

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés du taux d’oxygène dans un gaz ou dissous dans un liquide.

Il est recommandé lors des manipulations de contrôler que la température n’évolue pas car cette sonde n’est pas compensée en température.

Avant chaque utilisation, vérifiez le bon aspect de la sonde (au niveau de l’oxydation) et que le chargement est correctement effectué.

L’électrode fournie est à membrane de type électrode de CLARK. Sont également fournis avec la sonde :

- un flacon d’électrolyte

- un flacon de solution zéro (0% d’oxygène)

- trois embouts de rechange

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Oxymètre 0-22%d’O2 | 0 | +10V | - | oui | - | - | 8 |
| Départ conseillé |  |  | - | 150 | - | - |  |

L’étalonnage se fera à 21% d’O2 donc dans l’air ambiant.

On note qu’il y a possibilité d’effectuer un zoom dans la partie 0-X% d’O2 en augmentant la valeur du potentiomètre une fois le module étalonné dans l’air. Soit N22 la valeur du potentiomètre pour une excursion 0-22%, la nouvelle excursion se calculera à l’aide du rapport :

22*(6.8+100(N22/1023))/(6.8+100*(N/1023))

## Chargement de la sonde

- Prendre un embout de rechange si la membrane a été endommagée

- Remplir le support membrane d’électrolyte au 2/3, puis évacuer les bulles d’air en tapotant l’ensemble (1)

- Visser la sonde dans le support membrane jusqu’au serrage complet. Le surplus d’électrolyte doit s’évacuer (2)

- Retourner la sonde et vérifier qu’il n’apparaît pas de bulles d’air dans l’électrolyte (3)

MODULE TESLAMETRE (-50/+50mT)

M12P302

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de champ magnétique dans la gamme –50 à +50mT.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Teslamètre -50/+50mT | -10 V | +10V | oui | - | - | - | 6 |
| Départ conseillé |  |  | 512 | - | - | - | - |

Le réglage permet d’ajuster le 0 mT de mesure.

MODULE THERMOMETRE (-50/+110°C)

### M12G300

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de température dans la gamme –50 à +110°C.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Thermomètre -50/+110°C | -55=-5V | 110=10V | - | - | - | - | 12 |
| Départ conseillé | - | - | - | - | - | - |  |

MODULE PHMETRE 0-14

M12P303

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de pH dans la gamme 0/14.

L’électrode fournie est du type électrode combinée à électrolyte gélifié.

L’étalonnage se fait à partir de solutions tampons en ajustant les potentiomètres du module.

Penser à stocker votre électrode dans une solution de conservation ou dans de l’eau du robinet (surtout pas dans de l’eau distillée).

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Phmètre 0/14 | 0 V | +10V | oui | oui | - | - | 10 |
| Départ conseillé |  |  | 800 | 820 | - | - | - |

Proposition d’étalonnage

En général 2 solutions étalon suffisent, une à pH=7 et une à pH=4 ou pH=10. D’une manière générale on préfère la solution acide (pH=4) qui se pollue moins facilement.

Sur la prise où le pH-mètre est branché, initialiser les potentiomètres comme conseillé ci dessus.

Tremper la sonde dans la solution à pH=7 puis ajuster l’offset de façon à mesurer 5 V.

Après rinçage plonger la sonde dans la solution à pH=4 puis ajuster le gain.

Refaire un contrôle dans la solution à pH=7 et mémoriser les réglages.

ATTENTION :

Lorsque la sonde est neuve l’électrode gélifiée met un certain temps à se stabiliser.

MODULE FOURCHETTE OPTIQUE DOUBLE

M12P205

# Description

Ce module permet d’effectuer des datations d’événements fronts de type codeur incrémental pour toutes les manipulations associées à MAGNUM.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EF | EB | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Fourche otique double | EFi | EBi | - | - | - | - | 15 |
| Départ conseillé |  |  | - | - | - | - | - |

Pour ORPHY GTS2 :

EF0 et EB9 sur Prise G

EF1 et EB11 sur Prise H

Pour ORPHY GTI2 :

EF0 et EB1 sur Prise G

EF1 et EB3 sur Prise H

EF2 et EB5 sur Prise I

EF3 et EB7 sur Prise J

Pour ORPHY GTI ce module ne marche pas car le sens est déterminé par EB5 uniquement. Il faudrait donc créer un utilitaire (non prévu à ce jour)

MODULE dB mètre (40-120dB)

M12P306

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de niveaux sonores compris entre 40 et 120 dB.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| dBmètre 40/120 | 0 V | +10V | - | - | - | - | 3 |
| Départ conseillé |  |  | - | - | - | - | - |

MODULE Electrocardiogramme

M12B302

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés d’électrocardiogramme.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Electro -700/700µV | -10V | +10V | - | - | - | - | 16 |
| Départ conseillé |  |  | - | - | - | - | - |

MODULE Electromyogramme (EMG)

M12B301

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés d’électromyogramme.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Electro -110/110µV | -10 V | +10V | - | - | - | - | 18 |
| Départ conseillé |  |  | - | - | - | - | - |

MODULE HYGROMETRE (0-100% RH)

M12B304

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés d’hygrométrie.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Hygrométrie 0/100%RH | 0 V | +10V | - | - | - | - | 5 |
| Départ conseillé |  |  | - | - | - | - | - |

MODULE MARTEAU REFLEXE

M12B303

# Description

Ce module permet d’effectuer une synchronisation des acquisitions pour le ou les modules EMG dans des TP du type « Muscles antagonistes ». Cette synchronisation est de type front.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFi | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Marteau Reflexe | oui | - | - | - | - | 1 |
| Départ conseillé |  | - | - | - | - | - |

Sur GTS2 : EF0 sur prise G, EF1 sur prise H

Sur GTS2, GTI et GTI2: EF0 sur prise G, EF1 sur prise H, EF2 sur prise I, EF3 sur prise J

MODULE Turbidimètre (0/100%)

M12G303

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de transmission de flux lumineux dans un milieu liquide plus ou moins opaque.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Turbidité 0/100% | 0 V | +10V | - | - | - | - | 7 |
| Départ conseillé |  |  | - | 512 | - | - | - |

Cette transmission est mesurée sur un faisceau rouge à 650nm.

MODULE LUXMETRE 0 à 120 000 Lux

### M12G301

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de luminosité dans la gamme 0/120 000 Lux

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Luminosité 0 à 120000Lux | 0 V | +10V | - | - | - | - | 14 |
| Départ conseillé | - | - | - | - | - | - |  |

MODULE PRESSION +/-20hPa

### M12G301

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de pression dans la gamme +/-20hPa.

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Pression -20/+20 hPa | -10 V | +10V | oui | - | - | - | 4 |
| Départ conseillé | - | - | 490 | - | - | - |  |

MODULE PRESSION ABSOLUE 0 à 2,5 BAR

### M12P304

# Description

Ce module permet d’effectuer des relevés de pression dans la gamme 0/2,5 Bar

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Pression 0/2,5 Bar | 0 V | +10V | - | - | - | - | 2 |
| Départ conseillé | - | - | - | - | - | - |  |

CONDUCTIMETRE

0 à 3mS

REF M12P307

Cette sonde permet d’effectuer des relevés de conductance dans la gamme 0 à 3mS. Elle se raccorde, s’alimente et est reconnue directement par ORPHY GTS2, GTI ou GTI2 sur une de leur prise DB15

Un potentiomètre d’ajustage permet d’étalonner le capteur.

Caractéristiques:

- Alimentations nécessaires : +12V, -12 V, 0V

- Mesure sur la voie différentielle, 0V pour 0mS et 5V pour 3mS

- Cette sonde est pourvue d’électrodes  en platine de 1mm de diamètre .

- Les électrodes sont distantes de 5,5 mm ( entraxe )

- Précision 2%

- Non compensée en température

Paramètres de fonctionnement

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| Conductimètre 0/3mS | 0V | +5V | - | - | - | - | 9 |
| Départ conseillé |  |  | - | - | - | - | - |

MODULE SONDOR

M12P308

# Description

Ce module permet de mesurer la vitesse du son dans l’air et/ou de visualiser une onde sonore

Paramètres de fonctionnement

- Reset du système par SB.

- Image du temps de propagation sur EF.

| MODULE |  |  | Etalonnage |  | Zoom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmin | Vmax | @offset=2 | @gain =3 | @offset=0 | @gain =1 | Reco |
| SONDOR | -10V | +10V | - | - | - | - | 11 |
| Départ conseillé |  |  | - | - | - | - | - |

Quelques Précisions :

Le module se compose de 2 micros, un étiqueté 1 et l’autre 2.

Le numéro 1 est le micro qui doit être le plus proche de la source sonore (claquette en bois). C’est celui ci qui va permettre de synchroniser le départ de la mesure sur l’entrée front (front montant).

Le numéro 2 est le micro le plus éloigné dont le signal analogique peut être mesuré. Lors de la réception de l’onde sonore, celui ci va faire basculer le signal front (front descendant). C’est ce créneau que l’on mesure.

Pour information, sur GTS2, le logiciel SONDOR actuel utilise la commande WCODINC pour mesurer le créneau temporel sur EF2.

Une fonction particulière a été créée pour cette manipulation. Cette commande est WSONDOR sur ORPHY GTS2 et ORPHY GTI2.

Paramétrage pour WSONDOR :

|  | Prise G |  | Prise H |  | Prise I |  | Prise J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SB | EF | SB | EF | SB | EF | SB | EF |
| GTS2 | 8 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| GTI2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| GTI | 8 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 |

| Numéro | Nom | Cas particulier | Durée | Mini | Maxi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marteau réflexe | Synchro front | 100 ms avec EMG |  |  |
| 2 | Pression absolue |  |  | 0 | 2,5 bar |
| 3 | dB mètre |  |  | 40 | 120 |
| 4 | Pression relative | Débit |  | -20 hPa | +20 hPa |
| 5 | Hygromètre |  |  | 0 | 100 |
| 6 | Teslamètre |  |  | -50 mT | +50mT |
| 7 | Turbidimètre |  |  | 0 | 100 |
| 8 | Oxygène |  |  | 0 | 22 |
| 9 | Conductimètre |  |  | 0 | 3 mS |
| 10 | pH-mètre |  | clavier | 0 | 14 |
| 11 | Sondor | Synchro front | 1 s | -10 | +10 |
| 12 | Thermomètre |  |  | -50 °C | 110 °C |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | Luxmètre |  |  | 0 | 120 klux |
| 15 | Magnum | Magnum |  |  |  |
| 16 | ECG |  |  | -0,7 mV | +0,7 mV |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 | EMG |  | 10 s sans marteau | -0,11 mV | +0,11 mV |
| 19 | Force |  |  |  |  |

- COMMANDES RELATIVES A LA GESTION DES CAPTEURS GTI/GTS2

Sur les capteurs dédiés à GTI et GTS2, tous les étalonnages s’effectuent à l’aide de potentiomètres numériques pilotés donc par logiciel.

Chacun de ces potentiomètres numériques dispose d’un registre courant représentant la valeur actuelle du potentiomètre (paramètre v de WEPOTAR), et d’un registre de mémorisation qui sera chargé au branchement (alimentation) du module.

Les signaux représentatifs des capteurs branchés sont toujours à mesurer sur les entrées analogiques différentielles.

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WRECO |  |  |  | Lance une reconnaissance des capteurs branchés |
| WEPOTAR | p a v | 0 0 0 | 1 5 1023 | Modifie la valeur d’un potentiomètre numérique de calibrage sur une prise Choix de la prise (p=0 (prise G) sinon H) Adresse du potentiomètre numérique Valeur du potentiomètre numérique |
| WMPOTAR | p a | 0 0 | 1 5 | Mémorise la valeur courante d’un potentiomètre numérique de calibrage sur une des prises G ou H Choix de la prise (p=0 (prise G) sinon H) Adresse du potentiomètre numérique |
| WRPOTAR | p | 0 | 1 | Régénère tous les potentiomètres numériques de calibrage présent sur la prise G (p=0) ou H (p=1) |

Commande WRECO:

Cette commande permet de demander une reconnaissance de capteur sur les prises G et H. ORPHY GTS2 enverra les codes d’identification des capteurs (un octet pour chaque prise) puis les mesures sur les entrées analogiques différentielles (un mot pour chaque prise). Si aucun capteur n’est détecté l’identification sera l’octet 0 et la mesure sur l’entrée analogique différentielle sera forcée à zéro. On note que ces informations seront envoyées au format désiré.

- Exemple :

- Le capteur n°2 est branché sur la prise G et rien n’est branché sur la prise H

Mode ASCII :

2,0,16384,0<cr>	si on mesure 5V sur EAD0

Mode Binaire

<2><0><0><64><0><0> si on mesure 5V sur EAD0

- Commande WEPOTAR:

Cette commande permet de régler un potentiomètre numérique présent sur une des prises G ou H.

Soit le potentiomètre de gain d’adresse 0, que l’on veut régler à la moitié de sa course, et qui est présent sur le module branché sur la prise H.

Il suffit d’envoyer à ORPHY GTS2 :

WEPOTAR 1 0 512<cr>

- Commande WMPOTAR:

Cette commande permet de mémoriser le réglage d’un potentiomètre numérique présent sur une des prises G ou H.

Soit le potentiomètre d’offset d’adresse 2, qui a été réglé, et qui est présent sur le module branché sur la prise H.

Pour mémoriser ce réglage il suffit d’envoyer à ORPHY GTS2 :

WMPOTAR 1 2<cr>