MODULE PHMETRIQUE

et SONDE

Description :

Ce module muni de sa sonde, permet d’évaluer le PH d’une solution et se raccorde directement sur ORPHY(Prise F).

L’électrode fournie est du type électrode combinée à électrolyte gélifié.

L’étalonnage se fait à partir de solutions tampons en ajustant les réglages du module et à  l’aide de l’option « réglage » (ou « capteurs ») du logiciel d’exploitation.

Caractéristiques :

Pour un PH=0 on mesure 5V sur l’entrée analogique EA2

Pour un PH=7 on mesure 2,5V sur l’entrée analogique EA2

Pour un PH=14 on mesure 0V sur l’entrée analogique EA2

Les alimentations requises sont +12V, -12V et 0V

# NOTA

Penser à stocker votre électrode dans une solution de conservation.

Ce module peut aussi être utilisé avec ORPHY GTS2 et ORPHY GTI en prenant garde au calibre de mesure